ZQ35-1800多参数水质分析仪中氨氮测定方法与步骤

ZQ35-1800型多参数水质测定仪依据国家最新环保行业标准精心研制，采用欧美进口器件，可同时测定水质COD、氨氮、总磷、总氮等指标，下面我们来具体的介绍氨氮的测定方法与步骤：

1.试剂的配制

- 氨氮1试剂的配制：将一瓶固体试剂倒入100ml的烧杯内，准确量取100ml蒸馏水，搅拌至溶解（移入棕色瓶中备用）。

- 氨氮2试剂的配制：将一瓶固体试剂倒入100ml的烧杯内，准确量  取100ml蒸馏水，搅拌至溶解（移入棕色瓶中备用）。（如有少量沉淀，却除即可）

2.曲线选择

| 序号 | 水样 | 蒸馏水 | 浓度范围 | 曲线号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10ml | 0ml | 5mg/L | 06 |
| 02 | 5ml | 5ml | 10 mg/L | 07 |
| 03 | 2ml | 8ml | 25 mg/L | 08 |
| 04 | 1ml | 9ml | 50 mg/L | 09 |
| 05 | 0.5 ml | 9.5ml | 100 mg/L | 10 |

3.水样的测定    说明（若氨氮值超过5 mg/选择其它曲线方法）

- 将试管洗干净，烘干放至试管架，按编号排列。

- 取10ml蒸馏水至0号试管做空白，依次取10ml的水样至1、2、3…号试管中。

- 依次加入氨氮1试剂1ml, 氨氮2试剂1ml。

- 手拿试管上部，轻轻将液体摇均匀后放入前排试管架，按“定时2”键，静置10分钟，时间到仪器报警，再按“定时2”键停止鸣叫。

- 然后将样品依次倒入1cm比色皿中。

- 调动波长为420nm，选择曲线06号。

- 将仪器后面旋钮旋到 L  381-1020nm。

在测量测量界面下打开盖子，将拉杆拉出，将样品依次放入比色槽中，然后将拉杆推回空白，不要合上盖子，开盖状态下看T是否是000.0%，若不是，按“置零/取消”         键使T=000.0%（若不是再按一下）如下图所示：

11-06-30  08:19

NH3=999999mg/L

T=  0%   A=99999

- 盖好盖，空白对准光路，看T是否100.0%，若不是按“置满/确认”键使T=100.0%（若不是100%再按一下）如下图：

11-06-30  08:19

NH3:0.0000mg/L T:100%    A:0.000

依次拉动拉杆、大约5秒等数据稳定后（假设样品浓度）如下图：

11-06-30  08:19

NH3 = 3.41 mg/L

T:32.0%   A:0.495

- 如需打印按“打印”键，打印结果，需保存，按 “保存”键。

依次测出其它待测样。

4.标样的配制：

*准确称取（分析天平）干燥（在120℃下烘干2小时，放在干燥器中冷却）的分析纯氯化铵(NH4Cl)3.819g溶于水，移入1000ml容量瓶中至标线，此时的浓度为1000mg/L。